温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件

项目名称：非强检设备计量检测服务（重）

采购方式：公开比选

招 标 人：温州市第七人民医院

采购日期：二〇二五年十二月

- 第一章 招标公告

现对温州市第七人民医院 非强检设备计量检测服务项目（重） 进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。

- 一、项目基本情况

- 项目名称： 非强检设备计量检测服务项目（重）

- 预算金额： 45000元

- 服务期限：  1年

- 比选内容：详细内容见第二章《采购内容及要求》

投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。

- 二、申请人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件原件及复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；

2.具有有效的检验检测机构资质认定证书；

3.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；

4.本项目不接受联合体投标；

三．报名时间、地点及注意事项：

1．报名时间：2025年12月18日至2025年12月25日9:00时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。

比选采购文件在线获取，不提供纸质版。

2．联系人：王老师

联系电话：0577-89870153

3.本次比选不适用《招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，并且本单位保留对本公告及比选文件的解释权。本单位保留撤回/取消本公告及比选文件的权利而无需承担任何责任。请拟参选单位审慎阅读本公告，若有不明之处可联系问询。

四、投标文件递交截止时间：2025年12月25 日9:00分整；

递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号

五、开标时间：2025年12月 25日9:00分整；

开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室

六、招标人：温州市第七人民医院

联系人： 王老师

电话：  0577-89870153

监督电话：0577-89870113

温州市第七人民医院

2025年12月 18日

- 第二章 采购内容及要求

- 比选内容

（一）比选单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：非强检设备计量检测服务（重）

（三）预算金额：45000元

（四）服务期限：1年

- 二、比选技术要求

1. 检测设备清单（见附表1）

2. 具体要求：

2.1服务内容：根据采购方需要检测的项目清单，需满足采购方项目清单中每台设备的列出的所有检定参数（见附表2）（需提供证明：如出具过的检测报告等有显示参考标准的文件等）。

2.2服务进度：自本合同生效之日起，分批检测服务，具体时间以招标人通知为准，招标人通知后5个工作日内开展工作。外包仪器校准在招标人通知后30个工作日内开展工作。（特殊仪器除外，由双方另行约定；强检除外）。

2.3服务地点：温州市第七人民医院指定地点。

2.4项目负责人：投标时提供项目总负责人及联系方式。

2.5做好计量检测报告的电子化处理和分类提交医院归档工作。

2.6根据各类计量设备检测结果，定期向医院提交分析报告或建议，促进医院计量设备的科学化管理。

2.7及时向医院提供国家、省、市关于计量、特种设备的管理政策的变化指引，做好对操作人员的每季安全培训及记录、做好月度自查及记录、组织应急演练及总结等工作。

2.8应指派有相关资质技术人员，协助医院开展上述工作和医院相关人员的其它管理工作。

2.9能够根据需要（厂家委托），接受我院新购置设备验收前的计量检测工作。

▲2.10检测不合格的设备不收取费用。维修后再次检测，合格后可结算费用。

三、商务要求

▲1. 报价：报总价，提供单价和分项价格。单价包含项目检测及相关服务的全部内容，投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。分包的设备应当在投标文件载明分包的具体情况，包括分包内容、分包金额和接受分包的第三方资质要求等限制条件。

2. 服务期：本项目合同期为合同签订后一年，或合同期内该项目计量费用金额达预算金额也视为合同期结束。合同期间如遇政策性原因导致合同无法履行，则合同自行终止。

3.检测设备清单（见附表1）内，经采购人允许，可对不超过检测设备总项目数量10%的设备进行分包。

4. 结算与支付：

4.1结算以实际检测数量为准，结算价格=中标单价*实际检测数量。

4.2支付方式为：每个季度结算并支付一次。

- 违约责任：除法定不可抗力外，中标人不按期提供服务，则视做违约，招标人有权终止部分甚至全部合同，中标人须向招标人赔偿合同金额10%的违约款。若因中标人服务不符合招标要求，招标人有权终止本合同，招标人不支付任何货款，招标人保留向中标人索赔的权利。中标人若提供虚假服务或未经招标人同意转包第三方，将视为严重违约，中标人须按合同总价的100%赔偿招标人所有损失，招标人有权终止全部合同。中标人未能履行合同规定的约定义务，且在发生后30天内未能纠正的，招标人权终有权部分甚至全部合同。

- 其他要求

- 请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

附表1：检测设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 |  |  | 31 | 1年 |
| 2 | 微量注射泵 | 佳士比、比扬 | 佳士比F6、BYZ-810T BeneFusion SP3D Ex | 59 | 1年 |
| 3 | 输液泵 | 佳士比、比扬 | 佳士比1200、BYS-820S | 5 | 1年 |
| 4 | 心电工作站 | 理邦 | SE-1010 | 2 | 1年 |
| 5 | CT设备性能及场所放射卫生检测 | GE | OPTIMA CT 540 | 1 | 1年 |
|  |  | 联影 | UCT 710 | 1 | 1年 |
| 6 | DR设备性能及场所放射卫生检测 | 联影移动DR | uDR 370i | 1 | 1年 |
|  |  | 飞利浦 | DigitalDiagnost C50 65 | 1 | 1年 |
| 7 | 磁共振 | 联影 | uMR 586 | 1 | 1年 |
| 8 | 负压表、空气表 |  |  | 78 | 半年 |
| 9 | B超 | 日立 | HI VISION Preirus | 2 | 1年 |
|  |  | GE | LOGIQ | 1 | 1年 |
|  |  | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 1年 |
| 10 | 便携B超 | 索诺声 | M-Turbo | 1 | 1年 |
| 11 | 瓶口移液器 |  | 10-100ml | 4 | 1年 |
| 12 | 电子计价秤 |  |  | 4 | 1年 |
| 13 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina 300 | 3 | 1年 |
|  |  | 飞利浦 | V60 | 2 | 1年 |
|  |  | 德尔格 | Evita V300 | 1 | 1年 |
|  |  | 谊安 | Shangrila520 | 1 | 1年 |
| 14 | 转运呼吸机 | 谊安 | Shangrila510 | 2 | 1年 |
|  |  | 德尔格 | OXYLOG1000 | 2 | 1年 |
| 15 | 麻醉机 | 谊安 | Aeon7400A | 1 | 1年 |
|  |  | 德尔格 | Fabius Tiro | 1 | 1年 |
|  |  | 舒普思达 | S6500A 南京 | 1 | 1年 |
| 16 | 双能骨密度场所放射卫生检测 |  |  | 1 | 1年 |
| 17 | 离心机 |  |  | 20 | 1年 |
| 18 | 高压灭菌锅 |  |  | 3 | 1年 |
| 19 | 生物安全柜 |  |  | 6 | 1年 |
| 20 | 显微镜 |  |  | 3 | 1年 |
| 21 | 移液器 |  |  | 23 | 1年 |
| 22 | 水平摇床 |  |  | 2 | 1年 |
| 23 | 旋涡振荡器 |  |  | 4 | 1年 |
| 24 | 玻璃器具 |  |  | 20 | 3年 |
| 25 | 水浴箱 |  |  | 3 | 1年 |
| 26 | 体重秤 |  |  | 40 | 1年 |
| 27 | 温湿度计 |  |  | 270 | 1年 |
| 28 | 全自动生化分析仪 | 贝克曼库尔特 | AU680 | 2 | 1年 |
| 29 | 全自动干式生化分析仪 | 富士 | FDC-70000IC2 | 2 | 1年 |
| 30 | 全自动血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-10 | 1 | 1年 |
| 30 | 全自动血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-530 | 1 | 1年 |
| 31 | 全自动血沉仪 | Vital Diagnostics | Monitor-20 | 1 | 1年 |
| 32 | 医用冰箱 |  | HYC-360 HYC-940等 | 80 | 1年 |

备注：具体数量以实际检测为准

附表2：检测设备的检定参数（如规范有更新，可依据最新规范）

| 序号 | 设备名称 | 校准规范 | 计量校准内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校准参量 | 测量范围 | 不确定度 |
| 1 | 除颤仪 | 心脏除颤器校准规范 JJF 1149-2014 | 能量 | （0～360）J | Urel=6% |
|  |  |  | 心率 | （30～200）次/分 | Urel=3.7% |
|  |  |  | 电压 | （0.5～2）mV | Urel=1.8% |
|  |  |  | 扫描速度 | 25mm/s | Urel=1.8% |
|  |  |  | 幅频特性 | (7～11）mm，(1～25）Hz | Urel=2.2% |
| 2 | 微量注射泵、输液泵 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259-2018 | 流量 | （5～1000） mL/h | Urel=2.3% |
|  |  |  | 压力 | （0～200）kPa | U=2.5kPa |
| 3 | 磁共振 | 医用磁共振成像系统校准规范 JJF(浙) 1157-2019 | 磁场强度 | （0.1～3.0)T | Urel=1.2% |
|  |  |  | 空间线性 | （2～8）mm | Urel=7.5% |
|  |  |  | 层厚 | （2～20）mm | Urel=3.8% |
|  |  |  | 空间分辨力 | （1～11）Lp/cm | Urel=26% |
| 4 | 负压表、空气表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272等 | 压力 | （-0.1～25）MPa | U=0.9%FS |
| 5 | B超、便携B超 | 医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639-1998 | 输出声强 | （0～30）W | Urel=15% |
|  |  |  | 几何位置 | (0～250)mm | U=0.5 mm |
|  |  |  | 囊性病灶 | (0～10)mm | U=0.5 mm |
| 6 | 移液器、瓶口移液器 | 移液器检定规程 JJG 646-2006 | 容量 | （10～20）μL | U=0.1μL |
|  |  |  |  | （＞20～200）μL | U=0.2μL |
|  |  |  |  | （＞ 200～1000）μL | U=1.3μL |
|  |  |  |  | (＞ 1000～10000)μL | U=3.2μL |
| 7 | 电子计价秤、体重秤 | 数字指示秤检定规程 JJG 539-2016 | 质量 | （0～5）kg | U=0.7g |
|  |  |  |  | （＞5～20）kg | U=1.4g |
|  |  |  |  | （＞20～150）kg | U=10g |
|  |  |  |  | （＞150～300）kg | U=19g |
| 8 | 呼吸机、转运呼吸机 | 呼吸机校准规范 JJF 1234-2018 | 潮气量 | （0～800）mL | Urel=5% |
|  |  |  | 气道峰压 | （0～30）kPa | U=0.13kPa |
|  |  |  | 呼气末正压 | （0～30）kPa | U=0.13kPa |
|  |  |  | 呼吸频率 | （10～40）次/分 | Urel=7% |
|  |  |  | 氧浓度 | 21%～100% | U=2.4% |
| 9 | 麻醉机 | JJF(黔) 30-2018 麻醉机校准规范 | 潮气量 | （400～1000）mL | Urel=5% |
|  |  |  | 气道峰压 | （1.0～3.0）kPa | U=0.13kPa |
|  |  |  | 呼气末正压 | （0.2～2.0）kPa | U=0.13kPa |
|  |  |  | 呼吸频率 | （10～40）次/分 | Urel=7% |
|  |  |  | 输出氧浓度 | 21%～100% | U=2.4% |
| 10 | 离心机 | JJF 2004-2022 医用离心机校准规范 或 JJF(浙)1117-2015医用离心机校准规范 | 转速 | （100～30000）r/min | Urel=0.2% |
|  |  |  | 温度 | （20～150）℃ | U=0.6℃ |
| 11 | 高压灭菌锅 | JJF(浙) 1120-2019 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 | 温度 | （-30～140）℃ | U=0.7℃ |
|  |  |  | 压力 | 绝压：（0～500）kPa | U=1.4 kPa |
| 12 | 生物安全柜 | GB 41918-2022 生物安全柜国家标准 或 YY0569-2011 | 振动 | / | / |
|  |  |  | 流入气流流速 | / | / |
|  |  |  | 气流模式 | / | / |
|  |  |  | 噪声 | / | / |
|  |  |  | 高效空气过滤器完整性 | / | / |
|  |  |  | 下降气流流速 | / | / |
|  |  |  | 照度 | / | / |
|  |  |  | 人员保护试验 | / | / |
| 13 | 显微镜 | JJF 1402-2013 生物显微镜校准规范 | 长度 | （0～10）mm | U=3μm |
|  |  |  | 放大倍数 | （4～100）× | Urel=1.2 % |
| 14 | 水平摇床、旋涡振荡器 | 医用离心机校准规范 JJF 2004-2022 或 JJF(浙)1117-2015医用离心机校准规范 | 转速 | (100～30000)r/min | Urel=0.2% |
| 15 | 玻璃器具 | 玻璃量器检定规程 JJG 196-2006 | 容量 | （0.1～1）mL | U=0.001mL |
|  |  |  |  | （＞1～10）mL | U=0.003mL |
|  |  |  |  | （＞10～20）mL | U=0.007mL |
|  |  |  |  | （＞20～50）mL | U=0.010mL |
|  |  |  |  | （＞50～100）mL | U=0.015mL |
|  |  |  |  | （＞100～500）mL | U=0.04mL |
|  |  |  |  | （＞500～1000）mL | U=0.12mL |
|  |  |  |  | （＞1000～2000）mL | U=0.16mL |
| 16 | 水浴箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101-2019 | 温度 | （-30～250）℃ | U=0.6℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 10%～90% | U=1.9% |
| 17 | 温湿度计 | 数字式温湿度计校准规范 JJF 1076-2020 或 JJG205-2005 | 温度 | （5～50）℃ | U=0.16℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 40%～90% | U=1.8% |
| 18 | 全自动生化分析仪、全自动干式生化分析仪 | 全自动生化分析仪校准规范 JJF 1720-2018 | 吸光度 | 0.1～1.0 | U=0.003 |
|  |  |  | 浓度 | 丙氨酸氨基转移酶：(10～110) U/L | Urel=11% |
|  |  |  |  | 葡萄糖(4～16) mmol/L | Urel=3% |
| 19 | 全自动血液体液分析仪 | 血细胞分析仪检定规程 JJG 714-2012 | 红细胞 | （1～10）×1012 个/L | Urel=2.2% |
|  |  |  | 白细胞 | （1～20）×109 个/L | Urel=2.6% |
|  |  |  | 血小板 | （30～400）×109 个/L | Urel=3.3% |
|  |  |  | 血红蛋白 | （30～200） g/L | Urel=2.6% |
| 20 | CT设备性能及场所放射卫生检测 | 放射诊断放射防护要求 GBZ 130-2020 | / |  |  |
|  |  | X射线计算机体层摄影装置质量控制规范 WS 519-2019 | / |  |  |
| 21 | DR设备性能及场所放射卫生检测 | 放射诊断放射防护要求 GBZ 130-2020 | / |  |  |
|  |  | 医用X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 | / |  |  |
| 22 | 双能骨密度场所放射卫生检测 | 放射诊断放射防护要求 GBZ 130-2020 | / |  |  |
|  |  | 医用X射线诊断设备质量控制检测规范 WS 76-2020 | / |  |  |
| 23 | 心电工作站 | 数字心电图机检定规程 JJG 1041-2008 | 定标电压 | （0.03～10）mV | Urel=2.2 % |
|  |  |  | 心率 | （30～300）次/分 | Urel=2% |
| 24 | 冰箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101-2019 | 温度 | （-30～250）℃ | U=0.6℃ |
|  |  |  | 相对湿度 | 10%～90% | U=1.9% |
| 25 | 全自动血沉仪 | YY/T 1251-2014 红细胞沉降率测定仪 | 红细胞沉降速率 | / | / |

五、报价方式：

本次报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费、差旅费、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

- 第三章 投标文件组成

- （1）技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 |  |
| 2.1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| 2.2 | 有效营业执照 |  |
| 2.3 | 相关资质的证明材料 |  |
| 2.4 | 投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中） |  |
| 3 | 采购要求响应表 | 附件三 |
| 4 | 服务方案 | 附件四 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

- （2）商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件五 |

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

- 第四章 评审原则及方法

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、评标程序

评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 二、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标80分（权值80%），商务标（报价）20分（权值20%）。

- 三、评分细则

1、技术分的评定：技术标80分（权值80%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 投标人具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可有效证书，每个得3分，最多6分，提供证书复印件，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 采购需求响应情况 | 对应于采购文件第二章“采购内容及要求”中第五项“比选技术要求”中2.1~2.9条（包括附表2）的符合度，每一项负偏离扣4分，扣完为止。 | 36 |
| 3 | 业绩 | 投标人2023年1月1日至今（以签订合同时间为准）的计量检测服务业绩情况，每个有效业绩得1分，最高得3分（提供合同复印件，同一个用户不重复计分） | 3 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人提供的完成设备与场所验收工作内容的实施方案进行评分，0-5分。 | 5 |
| 5 | 投标人的专业设施设备配置 | 对计量器具等硬件配置进行综合评定，需提供相关硬件清单加盖投标人公章，0-6分；不提供不得分。 | 6 |
| 6 | 服务及时性 | 能提供近距离快速服务，响应招标人紧急验收要求，2小时内完成检测得8分，8小时内完成检测得6分，24小时内完成检测得4分，48小时内完成检测得2分，不响应不得分 | 8 |
| 7 | 质量控制、工期 | 开展评价工作的计划、工期安排对项目的满足程度、对本项目质量控制进行评分，0-5分 | 5 |
| 8 | 培训计划 | 提供计量技术、计量建标、相关管理体系等方面的培训进行评议，0-5分 | 5 |
| 9 | 拟派项目组人员资历 | 拟派项目负责人和项目组成员情况进行评议（高级职称或一级计量师的每提供一个得2分，最高得6分）并提供人员职称证书复印件及近3个月中任意一个月在投标单位的缴纳社保凭证复印件。 | 6 |

2、商务评分20分（权值20%）：

满足比选文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一

#### 投标函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；

（二）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日   期

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

采购要求响应表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 附件四

### 服务方案

项目名称：                                           项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

附件五：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（大写）： 元人民币 |  |  |  |  |  |  |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：