## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 产品名称（或同类产品） | 限价 | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
全院各病区 | 灸疗装置 | 4.3元 | 支 | 1.▲适用范围：本品适用于中医各种灸疗，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求） 2. 灸疗装置包括灸筒、灸材、医用胶贴、隔物包（姜包）等 ▲3. 灸筒不得有针头。 4.灸盖和灸筒上需有通气孔，旋转灸盖可进行调温。 5.艾灸柱外有防烫伤保护装置。 6.单次治疗时长不少于15 分钟。 ★7.施灸过程中，无烟或烟雾较少。 ▲8.耗材采购须经过两定机构医疗保障信息平台进行采购（提供产品ID平台截图）
精神康复科 | 揿针 | 2.8元 | 枚 | ▲1.适用范围：适用于穴位埋入疗法（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求） ▲2.规格：针身长2-2.5mm，针身直径0.28-0.3mm（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求） 3.针体和针尖表面粗糙度Ra≤0.4um（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告） 4.针体硬度≥450HV0.2（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告） 5.针尖应锋利，圆正不偏、无毛刺、弯钩等缺陷，经顶压力0.4N顶压后，其穿刺力应不大于0.7N（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求或第三方检测机构出具的检测报告） ★6.揿针为一次性使用，环氧乙烷灭菌的无菌产品。 ▲7.需另配医用胶布，胶布面积≥1平方厘米，防水透气，粘合度好，不易脱落 ▲8.耗材采购须经过两定机构医疗保障信息平台进行采购（提供产品ID平台截图）
检验科 | B型利钠肽测试卡片(干式电化学法) | 3375元 | 盒 | ▲1.适用范围：适用于体外定量测定全血或者以EDTA为抗凝剂的血浆中B型利钠肽(BNP)的浓度，用于心血管疾病的诊断和监测。（提供医疗器械注册证及附件产品技术要求） ▲2.适配仪器：与医院现有的雅培手持式血气分析仪300-G设备适配。 ▲3.规格：25卡片/盒 ▲4.耗材采购须经过两定机构医疗保障信息平台进行采购（提供产品ID平台截图）
▲备注：投标人最后报价超过限价的，按无效标处理。