温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件

项目名称：定量数字脑电图仪

采购方式：公开比选

招 标 人：温州市第七人民医院

采购日期：二〇二六年六月

- 第一章 比选公告

现对温州市第七人民医院 定量数字脑电图仪 进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。

- 一、项目基本情况

- 项目名称：定量数字脑电图仪

- 预算金额：86000元

- 数    量：1套

- 比选内容：详细内容见第二章《采购内容及要求》

备注：本项目不允许进口设备投标

投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。

- 二、申请人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件原件及复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；

2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；

3.本项目不接受联合体投标；

三．报名时间、地点及注意事项：

1．报名时间：2026年 6月30  日至2026年 7月6 日14:00时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。

比选采购文件在线获取，不提供纸质版。

2．联系人：王老师

联系电话：0577-89870153

3.本次比选不适用《招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，并且本单位保留对本公告及比选文件的解释权。本单位保留撤回/取消本公告及比选文件的权利而无需承担任何责任。请拟参选单位审慎阅读本公告，若有不明之处可联系问询。

四、投标文件递交截止时间：2026年7 月6日14:00分整；

递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号

五、开标时间：2026年7 月6日14:00分整；

开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室

六、比选人：温州市第七人民医院

联系人： 王老师

电话：  0577-89870153

监督电话：0577-89870113

温州市第七人民医院

2026年6月30 日

- 第二章 采购内容及要求

- 比选内容

| 项目内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量数字脑电图仪 | 1 | 86000元 | 详见比选文件第二部分“采购内容及要求” | ▲本项目不允许进口设备投标 |

- 二、比选技术要求

▲如投标人报价超过预算金额按无效标处理

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | - 电压测量：误差不超过±10%。 |  |
| 1.2 | - 时间间隔：误差不超过±5%。 |  |
| 1.3 | - 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超过±20%。 |  |
| 1.4 | - 幅频特性：0.5Hz～150Hz 偏差不超过-10%～+5%。（要求提供注册证技术文件或第三方检验报告证明） |  |
| 1.5 | - 功率谱频率：误差不超过±5%。 |  |
| 1.6 | - 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |  |
| 1.7 | - 噪声电平：≤1μV（峰-峰值）。（要求提供注册证技术文件或第三方检验报告证明） |  |
| 1.8 | - 共模抑制比：≥110dB。 |  |
| 1.9 | - 耐极化电压：加±800mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。（要求提供注册证技术文件或第三方检验报告证明） |  |
| 1.10 | - 输入阻抗：≥100MΩ。 |  |
| ★1.11 | - AD位数：≥24位(提供医疗器械注册证技术文件) |  |
| 1.12 | - 采集率≥1000Hz(提供医疗器械注册证技术文件) |  |
| 1.13 | 放大器通道数≥24，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 |  |
| 1.14 | 3导中线电极设计，在导联切换中实现真正意义的导联横连。 |  |
| 1.15 | 中文软件平台；支持超过48小时连续、长程记录；参考电极可多种方式自由设定；数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换 |  |
| 1.16 | 具备实时压缩谱阵图监测 |  |
| 1.17 | 具备棘波自动识别报警记录 |  |
| ★1.18 | 具备顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图，三维立体旋转脑电地形图，动态地形图，显著概率地形图。 |  |
| 1.19 | 具备正常人参照值和至少五种比值检验便于临床诊断（提供实际软件运行截图证明） |  |
| ▲1.20 | 具备视频功能，脑电波形与视频图像同步显示，可做画中画处理。（要求提供实际软件运行截图证明） |  |
| ★1.21 | 设备工作站可实现同一软件进行视频脑电及动态脑电数据采集分析，软件支持多院区联动互通 |  |
| 2 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 电脑1台 |  |
| 2.2 | 24通道脑电放大器1个 |  |
| 2.3 | 专用仪器台车1台 |  |
| 2.4 | 闪光刺激器1套 |  |
| 2.5 | 视频组件1套 |  |
| 2.6 | 视频脑电分析软件包1套 |  |
| 2.7 | 附件（含鳄鱼夹电极线、柱状电极、脑电帽）1套 |  |
| 2.8 | 彩色喷墨打印机1台 |  |
| 2.9 | 中标方负责协助设备接入医院HIS系统，并承担相应费用 |  |

- 商务要求

| 序号 | 比选要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期：合同签订后1个月内可到货（具体根据比选人通知）。 |  |
|  | 到货地点：温州市第七人民医院指定位置 |  |
|  | 报价要求 |  |
|  | 报价方式：DDP医院。 该价格包含货物价格、运费（医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、技术培训费、保修、检验检疫、计量等所有费用。 |  |
|  | 提供投标产品分项价格清单 |  |
|  | 投标及合同货币：人民币。 |  |
|  | 投标时标明所有的易耗品及1000元以上维修备件的清单和供货价。提供不高于同期温州市其他市级医院相同产品的采购价格的最优惠报价，并承诺使用期限内售价不得高于此价格。如未列明，则默认为日后日常使用中易耗品或1000元以上的维修备件免费提供。 |  |
|  | 投标范围的货物，应由中标商直接供应，不得转让他人供应。 |  |
|  | 质保及售后 |  |
| - ▲5.1 | 质保≥5年，为该套设备的免费保修期（含所有附件），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。保修期自验收签字之日起计算。 |  |
|  | 培训 |  |
|  | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
|  | 中标方应对买方的操作人员/医生进行培训并承担所有费用，请提供培训方案。 |  |

- 其他要求

请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应,“▲”标记条款负偏离或不响应的为投标无效。

五、报价方式：

本次报价应包括本项目整个服务期所需的一切设备保修、设备保养服务及所有配件费、维修人工费、差旅费、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

- 第三章 投标文件组成

- （1）技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 |  |
| 2.1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| 2.2 | 有效营业执照 |  |
| 2.3 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证等销售许可文件；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证等销售许可文件（适用于按医疗器械管理的货物）； |  |
| 2.4 | 投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布比选公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中） |  |
| 3 | 提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明等销售许可文件 |  |
| 4 | 偏离表（商务、技术偏离） | 附件三 |
| 5 | 备品、易损件、备件、专用工具清单 | 附件四 |
| 6 | 其他必要提供的资料（根据评分标准自行提供） | 附件五 |

- （2）商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件六 |

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

- 第四章 评审原则及方法

## 一、评标程序

评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 二、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 三、评分细则

1、技术分的评定：技术标70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术规格及配置对应于比选文件的偏离情况 | 40分 | 与比选文件第二章的设备技术规格对比，一项技术指标负偏离扣2分，一项商务条款负偏离2分，一项★指标负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 6分 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行综合评审（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 5分 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于比选要求且具有较高临床实用价值的，每项得1分；最高得5分。 |
| 4 | 运行成本 | 5分 | 包括保修价格、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行综合评审。（评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 5 | 维修成本 | 5分 | 根据设备零配件价格、维修服务费用等维修成本进行综合评审。（评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 6 | 制造商或代理商售后服务能力 | 5分 | 制造商或代理商售后服务能力，服务响应速度、服务人员配置完整性、备品备件等进行综合评审。（评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 7 | 业绩 | 3分 | 提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至今与最终不同用户签订的投标产品机型合同复印件并加盖公章，每份有效合同得1分，最多3分。 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 8 | 保修服务 | 1分 | 保修服务：设备保修期超过招标文件最低要求的，增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。本项最多得1分。 |

2、商务评分30分（权值30%）：

满足比选文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向比选人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一

#### 投标函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；

（二）按“比选内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】

我方己完全明白比选文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了比选文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行比选文件以及比选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日   期

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

#### 偏离表（商务、技术偏离）

（应对于比选文件中“比选要求”，逐项自行编制偏离情况）

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

#### 附件四

#### 备品、易损件、备件、专用工具清单

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 附件五

#### 其他必要提供的资料

项目名称：

根据评分标准自行提供

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件六：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标报价（大写）： 元人民币 |  |  |  |  |  |  |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：